- 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1421—2013

一氧化碳检测报警器型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Carbon Monoxide Monitors

2013-07-04发布

2013-10-04实施

国家质量监督检验检疫总局发布

一氧化碳检测报警器

型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Carbon Monoxide Monitors

JJF 1421—2013

归口单位：全国环境化学计量技术委员会

起 草 单 位：上海市计量测试技术研究院

中国测试技术研究院

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

陈岚(上海市计量测试技术研究院)

蔡建华(上海市计量测试技术研究院)

程涛(上海市计量测试技术研究院)

刘庆(中国测试技术研究院)

目    录

引言 	(Ⅱ)

1   范围	( 1)

2   引用文件 	( 1)

3   概述 	( 1)

4   申请单位需提供审查的技术资料和试验样机 	 ( 1)

4.1    提供审查的技术资料 	( 1)

4.2    提供试验样机 	( 1)

5   法制管理要求 	 (2)

5.1    计量单位 	 (2)

5.2    准确度(最大允许误差)	 (2)

5.3    计量法制标志和计量器具标识 	 (2)

5.4    安装标志 	(2)

5.5    其 他 	 (2)

6   计 量 要 求 	(2)

6.1     测 量 范 围	(2)

6.2    示值误差 	 (2)

6.3    重 复 性 	(2)

6.4    漂 移 	 (2)

6.5    响应时间	 (2)

7   通用技术要求 	 (3)

7.1    外 观 	 (3)

7.2    报警功能和报警设置误差	(3)

7.3    长期稳定性 	(3)

7.4    电源电压适应性 	(3)

7.5    安全环境 	 (3)

7.6    气候环境 	(3)

7.7    机械环境 	 (4)

7.8    电磁兼容 	 (4)

8   型式评价项目一览表 	 (5)

9   试验项目的试验方法和条件 	 (6)

9.1    计 量 要 求 	(6)

9.2    通用技术要求 	 (9)

10    型式评价结果的判定和处理 	 ( 15)

11   型式评价原始记录格式 	 ( 15)

附录 A    原始记录格式 	 ( 16)

引    言

本大纲依据 JJF 1015—2002《计量器具型式评价和型式批准通用规范》和 JJF 1016—2009《计量器具型式评价大纲编写导则》编写。

本大纲的技术指标依据JJG  915—2008《一氧化碳检测报警器》、GB  12358—2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、GB/T    17626.2—2006《电 磁 兼 容 试 验和测量技术静电放电抗扰度试验》、GB/T  17626.3—2006《电磁兼容 试验和测量 技术射频电磁场辐射抗扰度试验》和GB/T   17626.4—2008《电磁兼容 试验和测量 技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》等技术法规。

本大纲为首次发布。

一氧化碳检测报警器型式评价大纲

1  范围

本型式评价大纲适用于非矿井作业环境中使用的一氧化碳检测报警器(以下简称

“仪器”)的型式评价。

2  引用文件

JJG  915—2008  一氧化碳检测报警器

GB 12358—2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB/T   17626.2—2006  电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T   17626.3—2006    电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度 试验

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲，然而，鼓励 根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本适用于本大纲。

3  概 述

一氧化碳检测报警器主要用于监测环境中一氧化碳气体的浓度，用于生产过程中人 身防护。当气体的浓度超出某一设定值时，仪器会发出报警信号。仪器主要由传感器、 电子元件和显示部分组成，传感器将环境中一氧化碳气体浓度转换成电信号，通过电子  部件处理，以浓度值显示出来。根据采样方式的不同，仪器可以分为扩散式和吸入式。 根据使用方式的不同，仪器可以分为便携式和固定式。

4  申请单位需提供审查的技术资料和试验样机

4.1  提供审查的技术资料

a) 样机照片；

b) 产品标准(含检验方法);

c) 总装图、电路图和主要零部件图；

d) 使用说明书；

e) 制造单位或技术机构所做的试验报告；

f) 凡产品注明具有防爆功能的应提供防爆合格证。

4.2提供试验样机

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系

列产品提出申请。凡按单一产品申请的， 一般情况下应提供3台样机。固定安装式仪器

应提供6台样机，其中任意3台用于长期稳定性试验。按系列产品申请的，每个系列产 品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验样机的数量，按申请单一产 品的原则执行。按以上原则，样机数量太多的，可适当减少每一代表性产品样机数量。

5  法制管理要求

5. 1计量单位

仪器应采用法定计量单位。

5.2 准确度(最大允许误差)

最大允许误差应符合JJG 915—2008的规定。

5.3 计量法制标志和计量器具标识

仪器的铭牌或面板、表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识，其标 志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。

5.3.1 计量法制标志一般包括以下内容：

——制造计量器具许可证标志和编号(试验样机应留有相应位置，只对国产仪器);

——计量器具型式批准标志和编号(试验样机可留有相应位置，本项为非强制性规

定)。

5.3.2 计量器具标识一般包括以下内容：

——仪器的名称、规格(型号)、生产厂名、制造日期、出厂编号； ——仪器的主要技术指标；

——具有防爆功能的仪器，应有防爆标志及编号。

5.4 安装标志

对安装不当会影响准确度等性能的仪器，应该有安装说明的标志。 5.5 其他

必须符合其他有关法制管理要求。

6 计量要求

- 6.1 测量范围

测量范围为(0～2000)μmol/mol。

6 . 2示值误差

绝对误差不超过±5 μmol/mol;

相对误差不超过±10%;

以上满足其中之一即可。

6.3 重复性

重复性不大于2%。

6.4 漂移

6.4.1 零点漂移不超过±3 μmol/mol。

6.4.2 量程漂移不超过±5%。

6.5 响应时间

扩散式仪器不大于60 s;泵吸式仪器不大于30 s。

7 通用技术要求

7 . 1 外 观

7.1.1 仪器应标明制造单位名称、仪器型号和编号、制造日期、附件应齐全，并附使 用说明书。

7.1.2 仪器的显示应清晰完整。各调节器部件应能正常工作，各紧固件应无松动。

7.1.3 仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。仪器的涂层不应有明显的颜色不匀和 剥落，各部件接合处应平整。

7.1.4 扩散式仪器应附有专用的标定罩。

7.2 报警功能和报警设置误差

7.2.1 仪器开机后声或光报警应显示正常。

7.2.2     检查仪器的报警设定值。

7.2.3 如果仪器设定了两个以上的报警设定值，则主要检查仪器的下限报警设定值。

7.2.4 报警设置误差不超过±15%(报警设定值)。

7.2.5 使用电池供电的仪器，当电池电压低于使用要求时，应能发出与报警信号有明 显区别的声或光指示信号。

7.3  长期稳定性(适用于固定式仪器)

固定安装的仪器应能在正常环境条件下连续运行28 d 。试验期间，仪器应能正常工 作。试验后，其示值误差和报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.4  电源电压适应性

7.4.1 对于交流供电的仪器，当供电电压为额定供电电压的±15%时，其示值误差和 报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.4.2 对于直流供电的仪器，仪器在最低工作电压和最高工作电压时，其示值误差和 报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.4.3 对于使用电池供电的便携式仪器，电池的持续工作时间应不少于8 h。在指示 欠压的情况下，能再连续工作15 min, 其示值误差和报警设置误差应符合6.2和7.2.4 的要求。

7.4.4 对于使用电池供电的固定式仪器，电池的持续工作时间应不少于30 d。在指示 欠压的情况下再工作24 h,  其示值误差和报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.5 安全环境  7.5. 1绝缘电阻

使用交流供电的仪器，绝缘电阻在正常环境条件下应不小于100 MΩ;  湿热环境下 应不小于1 MQ。

7.5.2 绝缘强度

使用交流供电的仪器，应能承受交流电压1.5 kV、50  Hz,历时1 min 的绝缘强度

试验，试验期间仪器不应出现击穿或飞弧现象。

7 . 6气候环境

7.6.1 高温试验

试验温度55℃,持续时间2 h。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，仪器应

无破坏涂覆和腐蚀现象，其示值误差应不超过±20%或士10 μmol/mol,  报警设置误差 应不超过±25%(报警设定值)。

7.6.2 低温试验

试验温度-10℃,持续时间2 h。试验期间，仪器应能正常工作。试验后，仪器应 无破坏涂覆和腐蚀现象，其示值误差应不超过士20%或±10 μmol/mol,   报警设置误差 应不超过±25%(报警设定值)。

7.6.3 恒定湿热试验

试验温度40℃,相对湿度为93%,持续时间2 h。试验期间，仪器应能正常工作； 试验后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象，其示值误差应不超过±20%或士10 μmol/mol,

报警设置误差应不超过±25%(报警设定值)。

7.7  机械环境

7.7.1 振动试验

频率范围10 Hz～150   Hz,加速度5m/s²,    扫频速率1 oct/min,    轴线数为3,每个 轴线上扫频次数为10次。试验期间，仪器应能正常工作。试验后，仪器不应有机械损 伤和紧固部位松动现象，其示值误差和报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.7.2    跌落试验

在仪器不通电的情况，根据仪器的总质量按表1规定确定跌落高度。

表 1 跌落要求

| 跌落高度/mm | 250(质量小于1 kg) |
| --- | --- |
|  | 100(质量在1 kg~10 kg之间) |
|  | 50(质量大于10 kg) |
| 跌落次数 | 1 |

试验后，仪器不应有机械损伤和紧固部位松动现象，其示值误差和报警设置误差应 符合6.2和7.2.4的要求。

7.8  电磁兼容

7.8.1 射频电磁场辐射抗扰度试验

场强10 V/m,    频率范围80 MHz～1000    MHz。试验期间，仪器应能正常工作。试 验后，其示值误差和报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.8.2 静电放电抗扰度试验

放电电压8 kV,   放电次数10次。试验期间，仪器应能正常工作。试验后，其示值

误差和报警设置误差应符合6.2和7.2.4的要求。

7.8.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(限交流供电的仪器)

瞬变脉冲电压：AC 电源线2 kV,  其他连接线1 kV;   极性：正、负；时间：每次 1    min。试验期间，仪器应能正常工作。试验后，其示值误差和报警设置误差应符合 6.2和7.2.4的要求。

8 型式评价项目一览表

仪器的型式评价项目见表2。

表2型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 | 便携式仪器 | 固定式仪器 | 重要性分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 2 | 准确度(最大允许误差) | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 3 | 标志和标识 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 4 | 安装标志 |  | ▲ | 主要单项 |  |
| 5 | 其他要求 | ▲ |  | 主要单项 |  |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 示值误差 |  | ▲ | 主要单项 |  |
| 7 | 重复性 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 8 | 源移 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 9 | 响应时间 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 10 | 外观 |  | ▲ | 非主要单项 |  |
| 11 | 报警功能及报警设置误差 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 12 | 长期稳定性 |  | ▲ | 主要单项 |  |
| 13 | 电源电压适应性 | ▲ | ▲ | 主要单项 | 电池工作时间试验 数据可由厂家提供 |
| 14 | 绝缘电阻 |  |  | 主要单项 | 限交流供电的仪器 |
| 15 | 绝缘强度 | ▲ | ▲ | 主要单项 | 限交流供电的仪器 |
| 16 | 高温试验 |  |  | 主要单项 |  |
| 17 | 低温试验 |  | ▲ | 主要单项 |  |
| 18 | 恒定湿热试验 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 19 | 振动试验 | ▲ |  | 主要单项 |  |
| 20 | 跌落试验 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 21 | 静电放电抗扰度试验 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 22 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | ▲ | ▲ | 主要单项 |  |
| 23 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | A |  | 主要单项 | 限交流供电的仪器 |
| 注：“▲”表示要求检验的项目。 |  |  |  |  |  |

9  试验项目的试验方法和条件

9.1  计量要求

9.1.1 示值误差  9.1.1.1 试验目的

检验仪器的示值误差是否符合6.2的要求。

9.1.1.2 试验条件

环境温度：15℃~35  ℃;

环境相对湿度：30%～80%;

周围环境应无影响仪器正常检测的干扰气体、振动及电磁干扰。

9.1.1.3 试验设备

a) 气体标准物质：使用空气中一氧化碳气体标准物质，其浓度约为1.5倍仪器报 警(下限)设定值，30%测量范围上限值和70%测量范围上限值。其不确定度应不大 于2.0% (k=2)。

b) 零点气体：高纯氮气(纯度不小于99.999%)。

c) 流量控制器：流量控制器由两个气体流量计组成(其中一个为旁通流量计),量 程0 mL/min～1000    mL/min,准确度级别不低于4级。

d) 扩散式仪器应附有专用的标定罩。

9.1.1.4 试验程序

按照仪器使用说明书的要求对仪器进行预热稳定以及零点和示值的调整。

检定仪器时，按图1所示连接标准气体、流量控制器和被检仪器，根据被检仪器采 样方式的不同，使用流量控制器控制标准气体的流量。检定扩散式仪器时，流量应根据 仪器说明书的要求，如果仪器说明书没有明确要求，则一般控制在200 mL/min±

50  mL/min范围；检定吸入式仪器时，必须保证流量控制器中的旁通流量计有流量放 空(以下同)。

流量控制器

流量计

气体标准物质

旁通流量计

放空

流量控制器入口

被检仪器

图 1 仪器试验图

依次通入浓度约为1.5倍仪器报警(下限)设定值、30%测量范围上限值和70% 测量范围上限值的气体标准物质。记录气体标准物质通入后仪器的显示值。重复测量 3次，分别记录仪器显示值A。

9.1.1.5数据处理

按式(1)和式(2)计算仪器3个浓度测试点的的示值误差△。和△!,取绝对值最

大的△ .或△作为仪器的示值误差。

(1)

△。=A-A,                                           (2)

式 中 ：

△.——相对误差，%;

△!——绝对误差，μmol/mol;

A         各浓度测试点仪器显示值的算术平均值，μmol/mol;

A.          气体标准物质浓度值，μmol/mol。

9.1.1.6  合 格 判 据

结果符合6 . 2的要求为合格。

9.1.2  重 复 性

9.1.2.1   试 验 目 的

检验仪器的重复性是否符合6 . 3的要求。

9.1.2.2  试 验 条 件

同9.1.1.2。

9.1.2.3  试 验 设 备

a)  气体标准物质：使用空气中 一 氧化碳气体标准物质，其浓度约为70%测量范围

上限值。其不确定度应不大于2 . 0% (k=2)。

b) 同9.1.1.3 b)～d)。

9.1.2.4  试 验 程 序

用零点气调整仪器的零点，通入浓度约为70%测量范围上限值的气体标准物质， 待读数稳定后，记录仪器显示值A。 重复上述测量6次，重复性以单次测量的相对标

准偏差来表示。

9.1.2.5   数 据 处 理

按 式 ( 3 ) 计 算 仪 器 的 重 复 性s,。

(3)

式 中 ：

S.             单次测量的相对标准偏差，%;

A,—— 第 i 次测量的仪器显示值，μmol/mol;

A          6 次测量的算术平均值，pmol/mol;

n—— 测 量 次 数 (n=6)。

9 . 1 . 2 . 6 合格判据

结果符合6 . 3的要求为合格。

9.1.3  漂 移

9.1.3.1  试 验 目 的

检验仪器的漂移是否符合6 .4的要求。

9.1.3.2   试 验 条 件

同 9 . 1 . 1 . 2 。

9.1.3.3   试验设备

同 9 . 1 . 2 . 3 。

9.1.3.4   试验程序

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气至仪器稳定后，记录仪器显示值A₂o, 然后通入浓度约为70%测量范围 上限值的气体标准物质，仪器稳定后，记录仪器显示值Ago, 撤去气体标准物质。非连 续性测量的仪器连续运行1 h, 每间隔15 min重复上述步骤一次，连续性测量的仪器连

续运行4 h, 每间隔1 h 重复上述步骤一次；同时记录仪器显示值A.  及A,(i=1,2,

3,4)。

9.1.3.5   数 据 处 理

按式(4)计算零点漂移，取绝对值最大的△作为仪器的零点漂移值△。

△=A-A₂o                                                                             (4)

式 中 ：

A.            第i 次零点气测量的仪器显示值，i=1,2,3,4;

A。     初次零点气测量的仪器显示值，  μmol/mol。

按式(5)计算量程漂移，取绝对值最大的△,作为仪器的量程漂移值△ ,i。

(5)

式 中 ：

A.           第 i 次气体标准物质测量的仪器显示值，i=1,2,3,4;

A₂o     初次气体标准物质测量的仪器显示值，μmol/mol,

9.1.3.6   合格判据

结果符合6 . 4的要求为合格。

9.1.4  响 应 时 间

9.1.4.1   试验目的

检验仪器的响应时间是否符合6.5的要求。

9.1.4.2   试验条件

同 9 . 1 . 1 . 2 .

9.1.4.3   试验设备

a) 同9 . 1 . 2 . 3。

b)  秒表：分度值不大于0 . 1 s。

9.1.4.4   试 验 程 序

用零点气调整仪器的零点，通入浓度约为70%测量范围上限值的气体标准物质，

读取稳定数值后，撤去气体标准物质，通入零点气至仪器稳定后，再通入上述浓度的气 体标准物质，同时用秒表记录从通入气体标准物质瞬时起到仪器显示稳定值90%时的

时间。重复测量3次。

9.1.4.5  数据处理

3次测量的算术平均值为仪器的响应时间。

9.1.4.6  合格判据

结果符合6.5的要求为合格。

9.2  通用技术要求

9.2.1  外 观

9.2.1.1  试验目的

检验仪器的外观是否符合7.1的要求。

9 . 2 . 1 . 2试验条件

同9.1.1.2。

9.2.1.3  试验程序

用手触、目测法进行检查。

9.2.1.4  合格判据

结果符合7.1的要求为合格。

9.2.2  报警功能及报警设置误差

9.2.2.1  试验目的

检验仪器的报警功能和报警设置误差是否符合7.2的要求。

9.2.2.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.2.3  试验设备

a)  气体标准物质：使用空气中一氧化碳气体标准物质，其浓度约为1.5倍仪器报

警(下限)设定值。

b) 同9.1.1.3 b)～d)。

9.2.2.4 试验程序

仪器开机稳定后，用目测法观察仪器声或光报警是否正常，记录仪器的报警(下

限)设定值。

通入浓度约为1.5倍仪器报警(下限)设定值的气体标准物质，记录仪器的报警

值，重复测量3次，3次报警值的算术平均值为仪器的报警值。

9.2.2.5  数据处理

按(6)式计算报警设置误差。

式中：

(6)

答

△A——仪器的报警设置误差，μmol/mol;

A——3 次报警值的算术平均值，μmol/mol;

A——仪器的报警设定值，pmol/mol。

9.2.2.6 合格判据

结果符合7.2的要求为合格

9.2.3 长期稳定性(仅适用于固定安装的仪器)

9.2.3.1 试验目的

检验仪器长期运行的稳定性是否符合7.3的要求。

9.2.3.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.3.3 试验设备

同9.1.1.3。

9.2.3.4 试验程序

仪器通电预热稳定后，分别通入零点气体和70%测量范围上限值的气体标准物质 校准仪器的零点和示值。仪器连续运行28 d,  在试验过程中不得调节和校准仪器。试验 结束后，再依次通入浓度约为1.5倍仪器报警(下限)设定值、30%测量范围上限值和 70%测量范围上限值的气体标准物质，检测其示值误差和报警设置误差。

9.2.3.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.3.6合格判据

结果符合7.3的要求为合格。

9.2.4  电源电压适应性

9.2.4.1 试验目的

检验仪器在电源电压变化的条件下示值误差和报警设置误差是否符合7.4的要求。 9.2.4.2试验条件

同9.1.1.2。

9.2.4.3 试验设备

同9.1.1.3。

电压表：交流电压0 kV～1   kV,直流电压0 V～200  V;

电源：交流电压0 V～250  V,直流电压0 V～50 V。

9.2.4.4 试验程序

a) 对于交流供电的仪器，将仪器供电电压调至85%额定工作电压，并稳定20 min,  按9.1.1.4和9.2.2.4检测其示值误差和报警设置误差。然后通入零点气体，使仪器恢 复到正常监视状态。再将仪器供电电压调至115%额定工作电压，并稳定20 min,  按 9.1.1.4和9.2.2.4检测其示值误差和报警设置误差。

b) 对于直流供电的仪器，将仪器供电电压调至最低工作电压，并稳定20 min,  按 9.1.1.4和9.2.2.4检测其示值误差和报警设置误差。然后通入零点气体，使仪器恢复 到正常监视状态。再将仪器供电电压调至最高工作电压，并稳定20 min, 按9.1.1.4和 9.2.2.4检测其示值误差和报警设置误差。

c) 对于便携式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作15 min, 按9.1.1.4和

9.2.2.4检测其示值误差和报警设置误差。再将连续工作的仪器装入电量充足的电池， 使其处于正常监视状态，8h 后，检查仪器的工作情况。

d) 对于使用电池供电的固定式仪器，仪器连续工作至电池欠压指示时，再工作 24  h,按9.1.1.4和9.2.2.4检测其示值误差和报警设置误差。再将仪器装入电量充足

的电池，使其处于正常监视状态，30 d 后，检查仪器工作情况。

9.2.4.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.4.6 合格判据

结果符合7.4的要求为合格。

9.2.5 绝缘电阻

9.2.5.1 试验目的

检验仪器绝缘电阻是否符合7.5.1的要求。

9.2.5.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.5.3 试验设备

绝缘电阻表：输出电压500 V,  准确度等级优于10级。

9.2.5.4 试验程序

仪器不连接供电电源，且电源开关处于开启状态。将绝缘电阻表的接线端分别接在 仪器的交流输入端及机壳上，施加500 V 直流试验电压，持续1 min, 检测其绝缘

电阻。

在湿热条件下检测绝缘电阻：将仪器放置到温度为40℃±2℃、相对湿度为90%~ 95%的湿热试验箱中，保持48 h, 然后在正常试验条件下放置1 h, 再按上述方法检测 其绝缘电阻。

9.2.5.5 合格判据

结果符合7.5.1的要求为合格。

9.2.6 绝缘强度

9.2.6.1 试验目的

检验仪器绝缘强度是否符合7.5.2条的要求。

9.2.6.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.6.3 试验设备

耐压试验仪：交流电压0 kV~1.5       kV,频率为50 Hz,  准确度等级优于5级。

9.2.6.4 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将耐压试验仪的输出端子分别接在 仪器的交流输入端及机壳上，使耐压试验仪输出1.5 kV 的交流电压，漏电流设置为 5  mA,保持1 min,  观察试验过程中仪器是否出现击穿和飞弧现象。试验后，对仪器进

行通电检查。

9.2.6.5 合格判据

结果符合7.5.2的要求为合格。

9.2.7 高温试验

9.2.7.1 试验目的

检验仪器在高温环境条件下示值误差和报警设置误差是否符合7.6.1的要求。 9.2.7.2 试验条件

温度55℃±2 ℃,持续时间2 h。

9.2.7.3     试验设备

a) 温度试验箱：温度恒定在55 ℃,其允许误差不超过±2℃;试验箱体积应大于 仪器体积的3倍。

b)同9.1.1.3。

9.2.7.4 试验程序

将仪器安装于试验箱内，通电预热稳定后，使仪器处于正常监视状态20 min。以 不大于1℃/min的升温速率使试验箱内温度升至55 ℃±2℃,稳定2 h。观察并记录 仪器的状态，并按9.1.1.4和9.2.2.4进行试验。

9.2.7.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.7.6 合格判据

结果符合7.6.1的要求为合格。

9.2.8 低温试验

9.2.8.1 试验目的

检验仪器在低温环境条件下示值误差和报警设置误差是否符合7.6.2的要求。 9.2.8.2 试验条件

温度-10℃±2℃,持续时间2 h。

9.2.8.3 试验设备

a)  温度试验箱：温度恒定在一10℃,其允许误差不超过±2 ℃;试验箱体积应大 于仪器体积的3倍。

b) 同9.1.1.3。

9.2.8.4 试验程序

将仪器安装于试验箱内，通电预热稳定后，使仪器处于正常监视状态20 min。以 不大于1℃/min的降温速率使试验箱内温度降至-10℃±2℃。观察并记录仪器的状 态，并按9.1.1.4和9.2.2.4进行试验。

9.2.8.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.8.6 合格判据

结果符合7.6.2的要求为合格。

9.2.9 恒定湿热试验

9.2.9.1 试验目的

检验仪器在恒定湿热环境条件下示值误差和报警设置误差是否符合7.6.3的要求。

9.2.9.2 试验条件

温度40℃±2℃,相对湿度93%±3%,持续时间2 h。

9.2.9.3 试验设备

a) 恒温恒湿试验箱：温度恒定在40℃时，允许误差不超过±2℃;相对湿度恒定 在93%时，允许误差不超过士3%;试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

b) 同9.1.1.3。

9.2.9.4 试验程序

将仪器安装于试验箱内，通电预热稳定后，使仪器处于正常监视状态20 min。以 不大于1℃/min的升温速率使试验箱内温度升至40℃±2℃,然后以不大于5%/min 的速率将试验箱内的相对湿度增至90%～95%,稳定2 h, 观察并记录仪器的状态，并 按9.1.1.4和9.2.2.4进行试验。

9.2.9.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.9.6 合格判据

结果符合7.6.3的要求为合格。

9.2.10 振动试验

9.2.10.1 试验目的

检验仪器在振动试验后示值误差和报警设置误差是否符合7.7.1要求。

9.2.10.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.10.3 试验设备

a) 振动台。

b) 同9.1.1.3。

9.2.10.4试验程序

将仪器按其正常安装方式固定在振动台上，接通电源，使仪器处于正常监视状态。 启动振动试验台，使其在10 Hz~150  Hz频率范围内，以5m/s² 加速度，以1 oct/min 的速率，分别在X 、Y 、Z三个轴线上各扫频10次。试验期间，监视仪器状态；试验 后，检查仪器外观和紧固部位情况，并按9.1.1.4和9.2.2.4进行试验。

9.2.10.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.10.6 合格判据

结果符合7.7.1的要求为合格。

9.2.11 跌落试验

9.2.11.1 试验目的

检验仪器在跌落试验后示值误差和报警设置误差是否符合7.7.2要求。

9.2.11.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.11.3试验设备

a) 跌落试验台。

b) 同9.1.1.3。

9.2.11.4 试验程序

将非包装状态的仪器自由跌落在平滑、坚硬的混凝土面上。跌落高度符合表1的 规定。

试验后检查仪器外观和紧固部位情况，并按9.1.1.4和9.2.2.4方法进行示值误差 和报警设置误差试验。

9.2.11.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.11.6合格判据

结果符合7.7.2的要求为合格。

9.2.12射频电磁场辐射抗扰度试验

9.2.12.1 试验目的

检验仪器在射频电磁场辐射抗扰度试验后示值误差和报警设置误差是否符合7.8.1 要求。

9.2.12.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.12.3 试验设备

a) 应符合GB/T  17626.3—2006第6章的要求。

b) 同9.1.1.3。

9.2.12.4     试验程序

按GB/T  17626.3—2006第8章，及本大纲9.1.1.4和9.2.2.4方法进行示值误差 和报警设置误差试验。

9.2.12.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.12.6 合格判据

结果符合7.8.1的要求为合格。

9.2.13 静电放电抗扰度试验

9.2.13.1 试验目的

检验仪器在静电放电抗扰度试验后示值误差和报警设置误差是否符合7.8.2的 要求。

9.2.13.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.13.3 试验设备

a) 试验设备应符合GB/T  17626.2—2006第6章的要求；

b)  同 9 . 1 . 1 . 3。

9.2.13.4 试验程序

按GB/T   17626.2—2006第8章，及本大纲9.1.1.4和9.2.2.4方法进行示值误差 和报警设置误差试验。

9.2.13.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.13.6合格判据

结果符合7.8.2的要求为合格。

9.2.14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(限交流供电的仪器)

9.2.14.1 试验目的

检验仪器在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后示值误差和报警设置误差是否符合 7.8.3的要求。

9.2.14.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.14.3 试验设备

a)  试验设备应符合GB/T    17626.4—2008第6章的要求。

b) 同本大纲9.1.1.3的要求。

9.2.14.4 试验程序

按 GB/T   17626.4—2008第6章的要求，及本大纲9.1.1.4和9.2.2.4方法进行示

值误差和报警设置误差试验。

9.2.14.5 数据处理

同9.1.1.5和9.2.2.5。

9.2.14.6合格判据

结果符合7.8.3的要求为合格。

10  型式评价结果的判定和处理

10.1  对每一规格的试验结果判定，分为单项判定和综合判定。

10.2  单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论。3台样机某 一单项都合格的，则判定该单项试验结果合格；有1台样机某一主要单项不合格，则判

定该单项试验结果不合格。

10.3  综合判定依据单项判定的结果判定。全部单项都合格的，综合判定合格。有一项 及一项以上主要单项不合格，综合判定为不合格。

10.4  对于系列产品，有一种规格不合格，则该系列产品判定为不合格。

11  型式评价原始记录格式

原始记录格式见附录A。

通过

不通过

附录A

原始记录格式

- 一 、观察项目记录

第 页 共 页

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | 十 | 一 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 需提供审查的技术资料应符合4.1的要求 |  |  |  |
| 4.2 | 需提供审查的试验样机应符合4.2的要求 |  |  |  |
| 5.1 | 计量单位应采用法定计量单位 |  |  |  |
| 5.2 | 准确度(最大允许误差)应符合5.2的要求 |  |  |  |
| 5.3 | 标志和标识应符合5.3的要求 |  |  |  |
| 5.4 | 安装标志应符合5.4的要求 |  |  |  |

注 ：

| 十 | 一 |
| --- | --- |
| X |  |
|  | X |

第 页 共 页

二、检测记录

1.外观

检测的开始时间：        年   月    日    时    分

检测的结束时间：          年  月     日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- |

检测过程中异常情况记录：

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第 页 共 页

2.示值误差试验

检测的开始时间：        年   月    日    时   分

检测的结束时间：        年   月     日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                     相对湿度：                      大气压力：

评价人员：

第  页  共  页

3.重复性试验

检测的开始时间：        年  月   日   时  分

检测的结束时间：          年  月    日   时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 重复性 % | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第 页 共 页

4. 响应时间试验

检测的开始时间：        年  月   日   时  分

检测的结束时间：        年  月   日  时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 响应时间/s |  |  | 平均值 s | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                      相对湿度：               2     大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

5.零点漂移和量程漂移试验

检测的开始时间：        年  月    日   时   分

检测的结束时间：        年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 零点漂移 μmol/mol | 量程漂移 % | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                      相对湿度：                    大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

6.报警设置误差试验

检测的开始时间：          年  月  日   时  分

检测的结束时间：        年  月   日  时 分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 pmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                         相对湿度：                       大气压力：

评价人员：

第  页  共  页

7.长期稳定性试验

检测的开始时间：        年   月    日    时   分

检测的结束时间：        年  月   日  时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测的开始时间：          年  月  日   时  分

检测的结束时间：          年  月  日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

第 页 共 页

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                      相对湿度：                    大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

8.电源电压适应性试验

试验电压：

检测的开始时间：        年  月   日  时  分

检测的结束时间：          年  月   日  时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                          相对湿度：                        大气压力：

评价人员：

第页共页

9.绝缘电阻试验

检测的开始时间：          年  月   日   时  分

检测的结束时间：         年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 正常环境条件 | 仪器编号 | 绝缘电阻值 MQ | 湿热环境条件 | 仪器编号 | 绝缘电阻值 MQ | 十 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                         相对湿度：                       大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

10.绝缘强度试验

检测的开始时间：        年   月    日    时   分

检测的结束时间：          年  月   日  时   分

检测的数据记录：

| 耐压试验后 | 仪器编号 | 试验过程中的现象 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第 页 共 页

11.高温试验

试验温度：                  持续时间：

检测的开始时间：        年  月   日   时  分

检测的结束时间：        年  月   日   时   分

高温试验持续时间到达后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                      相对湿度：                    大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

12.低温试验

试验温度：

检测的开始时间：          年  月   日   时   分

检测的结束时间：        年  月   日   时  分

低温试验持续时间到达后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

相对湿度：

大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

13.恒定湿热试验

试验温湿度：                持续时间：

检测的开始时间：        年  月   日   时   分

检测的结束时间：        年  月   日   时   分

恒定湿热试验持续时间到达后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 pmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                          相对湿度：                        大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

14. 振动试验

试验条件：

检测的开始时间：          年    月   日     时    分

检测的结束时间：        年   月    日    时   分

振动试验后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(pμmol/mol) |  |  | 报警平均值 pmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第 页 共 页

15.跌落试验

试验条件：

检测的开始时间：         年  月   日   时  分

检测的结束时间：          年   月   日   时   分

跌落试验后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                      相对湿度：                    大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

16.射频电磁场辐射抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：          年  月   日  时  分

检测的结束时间：          年   月   日  时   分

射频电磁场辐射抗扰度试验后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或pmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 pmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                         相对湿度：                       大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

17.静电放电抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：          年 月   日   时   分

检测的结束时间：          年   月   日  时   分

静电放电抗扰度试验后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 | 一 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                      相对湿度：                    大气压力：

评价人员：

第 页 共 页

18. 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：          年   月   日     时    分

检测的结束时间：          年   月    日    时   分

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后示值误差和报警设置误差试验：

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  | 平均值 μmol/mol | 示值误差 %或μmol/mol | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 仪器编号 | 报警设定值 μmol/mol | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 报警平均值 μmol/mol | 报警设置误差 % | 十 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具：

| 名称 | 型号/浓度 | 编号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                        相对湿度：                   大气压力：

评价人员：

中 华 人  民 共 和  国 国家计量技术规范

一氧化碳检测报警器型式评价大纲

JJF 1421—2013

国家质量监督检验检疫总局发布

中国质检出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www  .spc.net.cn

总编室：(010)64275323 发行中心：(010)51780235

读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本880×12301/16 印张2.75 字数72千字 2013年10月第一版2013年10月第一次印刷

书号：155026·J-2847 定价39.00元

如有印装差错由本社发行中心调换

版权专有侵权必究

举报电话：(010)68510107

JJF      1421-2013

打印日期：2013年10月25日 F009